## Swiadectwo
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: | 2023-05-30 | Nr świadectwa: XXXX/05/2023 | Strona 1/6
PRZEDMIOT WZORCOWANIA | Multimetr Sanwa PC5000a, nr 13055101849
ZGŁASZAJĄCY | MetroLab
METODA WZORCOWANIA | Procedura pomiarowa PW005 wydanie 2
WARUNKI ŚRODOWISKOWE | Temperatura (21 ÷ 23) °C Wilgotność (42 ÷ 47) %
DATA WYKONANIA WZORCOWANIA | 2023-05-30
SPÓJNOŚĆ POMIAROWA | Wyniki wzorcowania miernika zostały odniesione do wzorców państwowych przy wykorzystaniu multimetru wzorcowego: ...
NIEPEWNOŚĆ POMIARU | Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2021. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2
WYNIKI WZOROCWANIA | Podano na kolejnych stronach niniejszego świadectwa
Robert Greń

## DCV
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 2023-05-30 | Nr świadectwa: XXXX/05/2023 |  |  | Strona 2/6
1. Oględziny zewnętrzne:
a. stan techniczny obudowy, gniazd i przełączników - Uwag brak.
2. Sprawdzenie wstępne
a. działanie elementów służących do regulacji i przełączania - Uwag brak
Wyznaczenie poprawek wskazań napięcia stałego DC.
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mV
| 50 | 4.9979 | 4.99 | 0.0079 | 0.0031
|  | 24.9956 | 25.01 | -0.0144 | 0.0049
|  | 44.9929 | 45.02 | -0.0271 | 0.0054
|  | -44.9921 | -45.02 | 0.0279 | 0.0021
| 500 | 49.9925 | 50.02 | -0.0275 | 0.0055
|  | 249.9939 | 250.06 | -0.0661 | 0.0229
|  | 449.9898 | 450.14 | -0.1502 | 0.0282
|  | -449.9713 | -450.11 | 0.1387 | 0.0049
V
| 5 | 0.5 | 0.4999 | 0.0001 | 0.0
|  | 2.4999 | 2.4998 | 0.0001 | 0.0001
|  | 4.4999 | 4.4998 | 0.0001 | 0.0002
|  | -4.4997 | -4.4996 | -0.0001 | 0.0001
| 50 | 4.9998 | 4.9997 | 0.0001 | 0.0002
|  | 24.9993 | 25.001 | -0.0017 | 0.0023
|  | 44.9997 | 45.001 | -0.0013 | 0.0028
|  | -44.9986 | -45.001 | 0.0024 | 0.0005
| 500 | 49.9996 | 50.001 | -0.0014 | 0.0029
1000

## ACV
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 2023-05-30 | Nr świadectwa: XXXX/05/2023 |  |  | Strona 3/6
Wyznaczenie poprawek wskazań napięcia przemiennego AC.
f = 60 Hz
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mV
| 50 | 5.0004 | 4.94 | 0.0604 | 0.0031
|  | 25.0054 | 24.73 | 0.2754 | 0.0049
|  | 45.0064 | 44.86 | 0.1464 | 0.0054
| 500 | 50.0062 | 49.89 | 0.1162 | 0.0055
|  | 250.0468 | 250.36 | -0.3132 | 0.0229
|  | 450.0136 | 450.64 | -0.6264 | 0.0282
V
| 5 | 0.5 | 0.4984 | 0.0016 | 0.0
|  | 2.5001 | 2.4991 | 0.001 | 0.0001
|  | 4.4998 | 4.4981 | 0.0017 | 0.0002
| 50 | 4.9998 | 4.982 | 0.0178 | 0.0005
|  | 25.0047 | 24.996 | 0.0087 | 0.0023
|  | 45.002 | 44.988 | 0.014 | 0.003
| 500 | 50.0005 | 49.971 | 0.0295 | 0.0029
1000

## DCI
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 2023-05-30 | Nr świadectwa: XXXX/05/2023 |  |  | Strona 4/6
Wyznaczenie poprawek wskazań nateżenia prądu stałego DC.
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
uA
| 500 | 50.0016 | 49.98 | 0.0216 | 0.0055
|  | 249.99 | 250.01 | -0.02 | 0.02
|  | 450.0083 | 450.05 | -0.0417 | 0.0282
|  | -0.4501 | -450.18 | 449.7299 | 0.0029
mA
| 5 | 0.5003 | 0.502 | -0.0017 | 0.0003
|  | 2.4999 | 2.501 | -0.0011 | 0.0004
|  | 4.4996 | 4.502 | -0.0024 | 0.0005
|  | -4.5003 | -4.502 | 0.0017 | 0.0002
| 50 | 4.9985 | 5.002 | -0.0035 | 0.0005
|  | 24.983 | 25.001 | -0.018 | 0.002
|  | 44.9717 | 45.003 | -0.0313 | 0.0028
|  | -44.9795 | 45.008 | -89.9875 | 0.0005
| 500 | 49.9688 | 50.002 | -0.0332 | 0.0029
|  | 249.9885 | 250.17 | -0.1815 | 0.0229
|  | 450.0263 | 450.28 | -0.2537 | 0.0282
A
| 5 | 0.5001 | 0.5007 | -0.0006 | 2e-05
10

## ACI
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 2023-05-30 | Nr świadectwa: XXXX/05/2023 |  |  | Strona 5/6
Wyznaczenie poprawek wskazań nateżenia prądu przemiennego AC.
f = 60 Hz
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
uA
500
mA
5
50
500
A
5
10

## R
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 2023-05-30 | Nr świadectwa: XXXX/05/2023 |  |  | Strona 6/6
Wyznaczenie poprawek wskazań rezystancji.
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
Ω
50
500
kΩ
5
50
500
MΩ
5
50