## Swiadectwo
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: | 2023-04-06 | Nr świadectwa: 9999/02/2023 | Strona 1/6
PRZEDMIOT WZORCOWANIA | Multimetr [MODEL], nr
ZGŁASZAJĄCY | HANZA POLAND SP.Z O.O. AL.JEROZOLIMSKIE 38 56 - 120 BRZEG DOLNY
METODA WZORCOWANIA | Procedura pomiarowa PW005 wydanie 2
WARUNKI ŚRODOWISKOWE | Temperatura (21 ÷ 23) °C Wilgotność (42 ÷ 47) %
DATA WYKONANIA WZORCOWANIA | 2023-04-06
SPÓJNOŚĆ POMIAROWA | Wyniki wzorcowania miernika zostały odniesione do wzorców państwowych przy wykorzystaniu multimetru wzorcowego: ...
NIEPEWNOŚĆ POMIARU | Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2021. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2
WYNIKI WZOROCWANIA | Podano na kolejnych stronach niniejszego świadectwa
Robert Greń

## DCV
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 2023-04-06 | Nr świadectwa: 9999/02/2023 |  |  | Strona 2/6
1. Oględziny zewnętrzne:
a. stan techniczny obudowy, gniazd i przełączników - Uwag brak.
2. Sprawdzenie wstępne
a. działanie elementów służących do regulacji i przełączania - Uwag brak
Wyznaczenie poprawek wskazań napięcia stałego DC.
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mV
| 400 | 40 | 40 | 0.0
|  | 200 | 200 | 0.0
|  | 360 | 360 | 0.0
|  | -360 | -360 | 0.0
V
| 4 | 0.4 | 0.4 | 0.0
|  | 2 | 2 | 0.0
|  | 3.6 | 3.6 | 0.0
|  | -3.6 | -3.6 | 0.0
| 40 | 4 | 4 | 0.0
|  | 20 | 20 | 0.0
|  | 36 | 36 | 0.0
|  | -36 | -36 | 0.0
| 400 | 40 | 40 | 0.0
|  | 200 | 200 | 0.0
|  | 360 | 360 | 0.0
|  | -360 | -360 | 0.0
| 1000 | 100 | 100 | 0.0
|  | 500 | 500 | 0.0
|  | 900 | 900 | 0.0
|  | -900 | -900 | 0.0

## ACV
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 2023-04-06 | Nr świadectwa: 9999/02/2023 |  |  | Strona 3/6
Wyznaczenie poprawek wskazań napięcia przemiennego AC.
f = 60 Hz
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
V
| 40 | 4 | 4 | 0.0
|  | 20 | 20 | 0.0
|  | 36 | 36 | 0.0
|  | -36 | -36 | 0.0
| 400 | 40 | 40 | 0.0
|  | 200 | 200 | 0.0
|  | 360 | 360 | 0.0
|  | -360 | -360 | 0.0
| 750 | 75 | 75 | 0.0
|  | 375 | 375 | 0.0
|  | 675 | 675 | 0.0
|  | -675 | -675 | 0.0

## DCI
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 2023-04-06 | Nr świadectwa: 9999/02/2023 |  |  | Strona 4/6
Wyznaczenie poprawek wskazań nateżenia prądu stałego DC.
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mA
| 4 | 0.4 | 0.4 | 0.0
|  | 2 | 2 | 0.0
|  | 3.6 | 3.6 | 0.0
|  | -3.6 | -3.6 | 0.0
| 40 | 4 | 4 | 0.0
|  | 20 | 20 | 0.0
|  | 36 | 36 | 0.0
|  | -36 | -36 | 0.0
| 400 | 40 | 40 | 0.0
|  | 200 | 200 | 0.0
|  | 360 | 360 | 0.0
|  | -360 | -360 | 0.0
A
| 10 | 1 | 1 | 0.0
|  | 5 | 5 | 0.0
|  | 9 | 9 | 0.0
|  | -9 | -9 | 0.0

## ACI
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 2023-04-06 | Nr świadectwa: 9999/02/2023 |  |  | Strona 5/6
Wyznaczenie poprawek wskazań nateżenia prądu przemiennego AC.
f = 60 Hz
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mA
| 400 | 40 | 40 | 0.0
|  | 200 | 200 | 0.0
|  | 360 | 360 | 0.0
|  | -360 | -360 | 0.0
A
| 10 | 1 | 1 | 0.0
|  | 5 | 5 | 0.0
|  | 9 | 9 | 0.0
|  | -9 | -9 | 0.0

## R
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 2023-04-06 | Nr świadectwa: 9999/02/2023 |  |  | Strona 6/6
Wyznaczenie poprawek wskazań rezystancji.
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
Ω
| 200 | 20 | 20 | 0.0
|  | 180 | 180 | 0.0
kΩ
| 2 | 0.2 | 0.2 | 0.0
|  | 1.8 | 1.8 | 0.0
| 20 | 2 | 2 | 0.0
|  | 18 | 18 | 0.0
| 200 | 20 | 20 | 0.0
|  | 180 | 180 | 0.0
MΩ
| 20 | 2 | 2 | 0.0
|  | 18 | 18 | 0.0
| 200 | 20 | 20 | 0.0
|  | 180 | 180 | 0.0