## Sheet
Wyznaczenie poprawek wskazań napięcia stałego DC.
Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mV
600 | 60 | 60 | 0 | 0.2
| 360 | 359.9 | 0.1 | 0.2
| 540 | 539.9 | 0.1 | 0.2
| -540 | -539.2 | -0.8 | 0.2
V
6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.002
| 3.6 | 3.6 | 0 | 0.002
| 5.4 | 5.399 | 0.001 | 0.002
| -5.4 | -5.399 | -0.001 | 0.002
60 | 6 | 6 | 0 | 0.02
| 36 | 36 | 0 | 0.02
| 54 | 53.99 | 0.01 | 0.02
| -54 | -54 | 0 | 0.02
600 | 60 | 60 | 0 | 0.2
| 360 | 360 | 0 | 0.2
| 540 | 540 | 0 | 0.2
| -540 | -540 | 0 | 0.2
1000 | 100 | 100 | 0 | 1
| 600 | 600 | 0 | 1
| 900 | 900 | 0 | 1
| -900 | -900 | 0 | 1
Wyznaczenie poprawek wskazań napięcia przemiennego AC.
f = 60 Hz
Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mV
600 | 60 | 60.3 | -0.29999999999999716 | 0.2
| 360 | 360.5 | -0.5 | 0.2
| 540 | 540.4 | -0.39999999999997726 | 0.2
V
6 | 0.6 | 0.604 | -0.0040000000000000036 | 0.002
| 3.6 | 3.604 | -0.0040000000000000036 | 0.002
| 5.4 | 5.404 | -0.0039999999999995595 | 0.002
60 | 6 | 6.04 | -0.040000000000000036 | 0.02
| 36 | 36.05 | -0.04999999999999716 | 0.02
| 54 | 54.04 | -0.03999999999999915 | 0.02
600 | 60 | 60.3 | -0.29999999999999716 | 0.2
| 360 | 360.3 | -0.30000000000001137 | 0.2
| 540 | 540.4 | -0.39999999999997726 | 0.2
1000 | 100 | 101 | -1 | 1
| 600 | 601 | -1 | 1
| 900 | 900 | 0 | 1
Wyznaczenie poprawek wskazań natężenia prądu przemiennego AC.
f = 60 Hz
Zakres | Wartość natężenia prądu odniesienia | Zmierzona wartość natężenia prądu | Poprawka | Niepewność pomiaru
mA
60 | 6 | 6.03 | -0.03000000000000025 | 0.02
| 36 | 36.06 | -0.060000000000002274 | 0.02
| 54 | 54.05 | -0.04999999999999716 | 0.02
600 | 40 | 40.3 | -0.29999999999999716 | 0.2
| 240 | 240.6 | -0.5999999999999943 | 0.2
| 360 | 360.7 | -0.6999999999999886 | 0.2
A
6 | 0.6 | 0.603 | -0.0030000000000000027 | 0.002
| 3.6 | 3.606 | -0.005999999999999783 | 0.002
| 5.4 | 5.404 | -0.0039999999999995595 | 0.002
10 | 1 | 1.01 | -0.010000000000000009 | 0.02
| 6 | 6.01 | -0.009999999999999787 | 0.02
| 9 | 8.99 | 0.009999999999999787 | 0.02
Wyznaczenie poprawek wskazań natężenia prądu stałego DC.
Zakres | Wartość natężenia prądu odniesienia | Zmierzona wartość natężenia prądu | Poprawka | Niepewność pomiaru
mA
60 | 6 | 6 | 0 | 0.02
| 36 | 36 | 0 | 0.02
| 54 | 54 | 0 | 0.02
| -54 | -53.99 | -0.00999999999999801 | 0.02
400 | 40 | 40 | 0 | 0.2
| 240 | 240 | 0 | 0.2
| 360 | 360 | 0 | 0.2
| -360 | -360.1 | 0.10000000000002274 | 0.2
A
6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.002
| 3.6 | 3.599 | 0.0009999999999998899 | 0.002
| 5.4 | 5.399 | 0.001000000000000334 | 0.002
| -5.4 | -5.399 | -0.001000000000000334 | 0.002
10 | 1 | 1 | 0 | 0.02
| 6 | 6 | 0 | 0.02
| 9 | 9 | 0 | 0.02
| -9 | -9 | 0 | 0.02
Wyznaczenie poprawek wskazań rezystancji
Zakres | Wartość rezystancji odniesienia | Zmierzona wartość rezystancji | Poprawka | Niepewność pomiaru
Ω
600 | 10 | 10.1 | -0.09999999999999964 | 0.2
| 100 | 100.1 | -0.09999999999999432 | 0.2
kΩ
6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.002
| 1 | 1.001 | -0.0009999999999998899 | 0.002
60 | 1 | 1 | 0 | 0.02
| 10 | 10.01 | -0.009999999999999787 | 0.02
600 | 10 | 10 | 0 | 0.2
| 100 | 100.1 | -0.09999999999999432 | 0.2
MΩ
6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.002
| 1 | 1 | 0 | 0.002
60 | 1 | 1 | 0 | 0.02
| 10 | 10 | 0 | 0.02