## Swiadectwo
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: | 25.04.2023 | Nr świadectwa: 9999/02/2023 | Strona 1/6
PRZEDMIOT WZORCOWANIA | Multimetr [MODEL], nr
ZGŁASZAJĄCY | LINETECH S.A. ul. Warecka 11A 00-034 Warszawa
METODA WZORCOWANIA | Procedura pomiarowa PW005 wydanie 2
WARUNKI ŚRODOWISKOWE | Temperatura (21 ÷ 23) °C Wilgotność (42 ÷ 47) %
DATA WYKONANIA WZORCOWANIA | 25.04.2023
SPÓJNOŚĆ POMIAROWA | Wyniki wzorcowania miernika zostały odniesione do wzorców państwowych przy wykorzystaniu multimetru wzorcowego: ...
NIEPEWNOŚĆ POMIARU | Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2021. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2
WYNIKI WZOROCWANIA | Podano na kolejnych stronach niniejszego świadectwa
Robert Greń

## DCV
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 25.04.2023 | Nr świadectwa: 9999/02/2023 |  |  | Strona 2/6
1. Oględziny zewnętrzne:
a. stan techniczny obudowy, gniazd i przełączników - Uwag brak.
2. Sprawdzenie wstępne
a. działanie elementów służących do regulacji i przełączania - Uwag brak
Wyznaczenie poprawek wskazań napięcia stałego DC.
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mV
| 500 | 49.9948 | 50 | -0.0052
|  | 249.993 | 250 | -0.007
|  | 449.9895 | 449.9 | 0.0895
|  | -449.9645 | -449.9 | -0.0645
V
| 5 | 0.4999 | 0.4999 | 0.0
|  | 2.4999 | 2.4998 | 0.0001
|  | 4.4999 | 4.4996 | 0.0003
|  | -4.4997 | -4.4994 | -0.0003
| 50 | 4.9999 | 4.9995 | 0.0004
|  | 25.0594 | 24.999 | 0.0604
500
1000

## ACV
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 25.04.2023 | Nr świadectwa: 9999/02/2023 |  |  | Strona 3/6
Wyznaczenie poprawek wskazań napięcia przemiennego AC.
f = 60 Hz
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mV
50
500
V
5
50
1000

## DCI
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 25.04.2023 | Nr świadectwa: 9999/02/2023 |  |  | Strona 4/6
Wyznaczenie poprawek wskazań nateżenia prądu stałego DC.
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
uA
500
mA
5
50
500
A
5
10

## ACI
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 25.04.2023 | Nr świadectwa: 9999/02/2023 |  |  | Strona 5/6
Wyznaczenie poprawek wskazań nateżenia prądu przemiennego AC.
f = 60 Hz
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
uA
500
mA
5
50
500
A
5
10

## R
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 25.04.2023 | Nr świadectwa: 9999/02/2023 |  |  | Strona 6/6
Wyznaczenie poprawek wskazań rezystancji.
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
Ω
50
kΩ
0.5
5
50
MΩ
5
50