## Swiadectwo
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: | 2023-10-27 | Nr świadectwa: 9999/10/2023 | Strona 1/6
PRZEDMIOT WZORCOWANIA | Multimetr Unit UT70D, nr 1234556
ZGŁASZAJĄCY | HANZA POLAND SP.Z O.O. AL.JEROZOLIMSKIE 38 56 - 120 BRZEG DOLNY
METODA WZORCOWANIA | Procedura pomiarowa PW005 wydanie 2
WARUNKI ŚRODOWISKOWE | Temperatura (21 ÷ 23) °C Wilgotność (42 ÷ 47) %
DATA WYKONANIA WZORCOWANIA | 2023-10-27
SPÓJNOŚĆ POMIAROWA | Wyniki wzorcowania miernika zostały odniesione do wzorców państwowych przy wykorzystaniu multimetru wzorcowego: ...
NIEPEWNOŚĆ POMIARU | Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2021. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2
WYNIKI WZORCOWANIA | Podano na kolejnych stronach niniejszego świadectwa
Robert Greń

## DCV
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 2023-10-27 | Nr świadectwa: 9999/10/2023 |  |  | Strona 2/6
1. Oględziny zewnętrzne:
a. stan techniczny obudowy, gniazd i przełączników - Uwag brak.
2. Sprawdzenie wstępne
a. działanie elementów służących do regulacji i przełączania - Uwag brak
Wyznaczenie poprawek wskazań napięcia stałego DC.
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mV
| 400 | 39.9975 | 39.97 | 0.0275 | 0.0066
|  | 199.9971 | 199.9 | 0.0971 | 0.063
|  | 359.994 | 359.9 | 0.094 | 0.066
|  | -359.9711 | -359.8 | -0.1711 | 0.0587
V
| 4 | 0.4 | 0.399 | 0.001 | 0.1
|  | 2.0 | 1.996 | 0.004 | 0.5774
40
400
1000

## ACV
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 2023-10-27 | Nr świadectwa: 9999/10/2023 |  |  | Strona 3/6
Wyznaczenie poprawek wskazań napięcia przemiennego AC.
f = 60 Hz
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
V
| 4 | 0.3999 | 0.3987 | 0.0012 | 0.0001
|  | 1.9993 | 2.005 | -0.0057 | 0.0006
40
400
750

## DCI
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 2023-10-27 | Nr świadectwa: 9999/10/2023 |  |  | Strona 4/6
Wyznaczenie poprawek wskazań nateżenia prądu stałego DC.
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
uA
400
mA
4
40
400
A
10

## ACI
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 2023-10-27 | Nr świadectwa: 9999/10/2023 |  |  | Strona 5/6
Wyznaczenie poprawek wskazań nateżenia prądu przemiennego AC.
f = 60 Hz
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
uA
400
mA
4
40
400
A
10

## R
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 2023-10-27 | Nr świadectwa: 9999/10/2023 |  |  | Strona 6/6
Wyznaczenie poprawek wskazań rezystancji.
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
Ω
400
kΩ
4
40
400
MΩ
4
40