## Swiadectwo
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: | 2023-07-27 | Nr świadectwa: 1234/07/2023 | Strona 1/6
PRZEDMIOT WZORCOWANIA | Multimetr [sanwa], nr 124434
ZGŁASZAJĄCY | Hitachi Energy Poland Sp. z o.o. ul. Leszno 59 06-300 Przasnysz
METODA WZORCOWANIA | Procedura pomiarowa PW005 wydanie 2
WARUNKI ŚRODOWISKOWE | Temperatura (21 ÷ 23) °C Wilgotność (42 ÷ 47) %
DATA WYKONANIA WZORCOWANIA | 2023-07-27
SPÓJNOŚĆ POMIAROWA | Wyniki wzorcowania miernika zostały odniesione do wzorców państwowych przy wykorzystaniu multimetru wzorcowego: ...
NIEPEWNOŚĆ POMIARU | Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2021. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2
WYNIKI WZOROCWANIA | Podano na kolejnych stronach niniejszego świadectwa
Robert Greń

## DCV
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 2023-07-27 | Nr świadectwa: 1234/07/2023 |  |  | Strona 2/6
1. Oględziny zewnętrzne:
a. stan techniczny obudowy, gniazd i przełączników - Uwag brak.
2. Sprawdzenie wstępne
a. działanie elementów służących do regulacji i przełączania - Uwag brak
Wyznaczenie poprawek wskazań napięcia stałego DC.
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mV
| 500 | 49.9969 | 50.00 | -0.0031 | 0.5774
|  | 249.9969 | 250.06 | -0.0631 | 0.0279
|  | 449.9892 | 450.11 | -0.1208 | 0.0362
|  | -449.9636 | -450.09 | 0.1264 | 0.0142
V
| 5 | 0.5 | 0.49999 | 1e-05 | 0.1
|  | 2.4999 | 2.4997 | 0.0002 | 0.0002
|  | 4.4999 | 4.4996 | 0.0003 | 0.0002
-4.4997
50
| 500 | 50.0
1000

## ACV
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 2023-07-27 | Nr świadectwa: 1234/07/2023 |  |  | Strona 3/6
Wyznaczenie poprawek wskazań napięcia przemiennego AC.
f = 60 Hz
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
mV
| 500 | 50.0086 | 49.90 | 0.1086 | 0.0578
|  | 250.0362 | 250.37 | -0.3338 | 0.0279
V
5
50
500
1000

## DCI
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 2023-07-27 | Nr świadectwa: 1234/07/2023 |  |  | Strona 4/6
Wyznaczenie poprawek wskazań nateżenia prądu stałego DC.
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
uA
| 500 | 50.008 | 49.98 | 0.028 | 0.007
249.9992
450.0101
mA
5
50
0.0
500
-0.0008
0.0346
A
5
10

## ACI
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 2023-07-27 | Nr świadectwa: 1234/07/2023 |  |  | Strona 5/6
Wyznaczenie poprawek wskazań nateżenia prądu przemiennego AC.
f = 60 Hz
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
uA
500
mA
5
50
500
A
5
10

## R
Metro-Lab Agnieszka Greń Warszawa 01-386 ul. Reżyserska 5 tel. (+48) 661 472 870 e-mail: poczta@metro-lab.pl www.metro-lab.pl
ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: |  | 2023-07-27 | Nr świadectwa: 1234/07/2023 |  |  | Strona 6/6
Wyznaczenie poprawek wskazań rezystancji.
| Zakres | Wartość napięcia odniesienia | Zmierzona wartość napięcia | Poprawka | Niepewność pomiaru
Ω
500
kΩ
5
50
500
MΩ
5
50